#### JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6148-201×

代替JB/T 6148-1992

──────────────────────────────────

邵氏硬度计

### Shore durometer

(征求意见稿)

201×-××-××发布                              201×-××-××实施

──────────────────────────────────

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

目    次

前    言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 硬度计结构	1

5 技术要求	1

5.1 环境与工作条件	1

5.2 一般要求	1

5.3 压针和压足	1

5.4 指示装置	2

5.5 弹簧	2

5.6 自动计时装置	2

5.7 测定架	2

5.8 耐运输颠簸性能	2

5.9 硬度计其他求	2

6 检验方法	2

6.1 环境条件	2

6.2 检验用仪器、量具和检具	3

6.3 硬度计一般要求的检测	3

6.4 压针和压足的检测	3

6.5 弹簧试验力的检测	4

6.6 耐运输颠簸性能的检测	4

6.7 硬度计其他要求的检测	4

7 检验规则	4

7.1 出厂检验	4

7.2 型式检验	4

7.3 判定规则	4

8 检验规则	4

8.1 标志	4

8.2 包装	4

8.3 储存	4

8.4 随机文件	4

前     言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 6148-1992《邵氏硬度计  技术条件》。

本标准与JB/T 6148-1992相比主要变化如下：

——增加了前言；

——在第一章范围中增加了AO、AM型邵氏硬度计（见第1章）；

——修改了压针的最大允许误差和压足的几何尺寸及其最大允许误差（见5.3.4，1992版的4.1.3、4.3.2.1）；

——修改了弹簧试验力的最大允许误差（见5.5，1992版的4.3.4.2）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。

本标准起草单位：长春机械科学研究院有限公司、上海市计量测试技术研究院、上海六菱仪器厂、上海泰明光学仪器有限公司、华测检测认证集团有限公司、北京时代之峰科技有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 6148-1992。

邵氏硬度计

1  范围

本标准规定了邵氏硬度计的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装等内容。

本标准适用于A型、D型、 AO型、AM型邵氏硬度计（以下简称硬度计）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 2411-2008  塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

GB/T 2611-2007  试验机通用技术要求

JB/T 6147-2007  试验机  包装、包装标志、储运  技术要求

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

邵氏硬度计  Shore durometer

用于橡胶塑料邵氏硬度试验的硬度计。

注：该硬度计主要用于测定橡胶塑料等高弹性材料的硬度。

3.2

邵氏硬度  Shore hardness

用规定形状的钢制压针在规定的弹簧力作用下压入试样表面，以压足平面与试样表面紧密贴合时压针相对压足平面的伸出长度来表示材料硬度的度量单位。

3.3

试验面  test surface

硬度计的压足与试样接触的平面。

4  硬度计的结构

硬度计主要由压针、压足、指示装置和弹簧及测定架等组成。

5  技术要求

5.1  环境与工作条件

硬度计在下列条件下应能正常工作：

a） 室温10℃～35℃范围内；

b） 相对湿度不大于85%；

c） 周围无震动、无腐蚀性介质的环境中。

5.2  一般要求

硬度计应能迅速地将压足压到试样上，并与试样稳固接触。压针要位于孔的中心，压针与试验面要保持垂直。在硬度测定过程中压针的移动应灵活、平稳，不得有阻滞、卡住和晃动等现象。

5.3  压针和压足

5.3.1  压针表面粗糙度参数Ra的最大允许值为0.40μm。

5.3.2  压针的硬度不应低于700HV1。

5.3.3  压针伸出量l与邵氏硬度值的关系及其最大允许误差见表5。

5.3.4  试验面应光滑平整，应无翘曲、擦伤和划痕等表面缺陷。

5.3.5  压针和压足的其它要求见图1至图4及表1至表4。

5.4  指示装置

5.4.1  指示装置可分为模拟式指示装置或数显式指示装置。

5.4.2  在硬度测定过程中硬度计的指示装置应能以邵氏硬度单位指示硬度值。指示装置应能调零，其示值范围为0~100邵氏硬度单位，最小分辨力应为0.2个邵氏硬度单位。

5.4.3  对于模拟式指示装置，标度标记应清晰，刻线应平直，分度要均匀一致，指针的宽度不应大于刻线宽度, 指针宽度与两相邻刻线中心距（刻线间隔）的比值为1：5；指针不得弯曲，移动应灵活、平稳，表蒙应透明、洁净。

5.4.4  对于数显式指示装置，显示的数字应清晰、平稳。并应具备下列功能：

a） 清零；

b） 硬度值保持；

c)  硬度值记忆；

d)  具备输出接口与计算机、打印机、记录仪连接。

5.5  弹簧

硬度计通过弹簧对压针施加的试验力与硬度值应有恒定的线性关系。

硬度计的试验力可通过公式（1）计算：

F= F0+kH···········································（1）

式中：

F —— 施加到压针上的弹簧试验力,mN；

F0 —— 压针未压入试样时，弹簧施加到压针上的初试验力，对于A型、AO型硬度计F0=550 mN，对于AM型硬度计F0=324 mN，对于D型硬度计F0=0；

k —— 单位硬度值的弹簧试验力，对于A型、AO型硬度计k =75 mN，对于AM型硬度计k =4.4 mN，对于D型硬度计k =445 mN；

H —— 硬度计的读数。

弹簧试验力与邵氏硬度值的关系及其最大允许误差见表6。

5.6  自动计时装置（供选择）

计时机构在压足和试样接触后自动开始工作，指示出试验结束时间或锁定最后的试验结果。当使用测定架操作时，计时的最大允许误差应为±0.3s。

5.7  测定架

5.7.1  测定架应能稳固垂直地安装硬度计，并能沿压针轴线方向施加规定质量的砝码（或砝码组），以使硬度计的压足对试样产生规定的压力。施加到压足上的质量见表1至表4。

5.7.2  测定架安装硬度计后，高度应可调，定位应可靠。测定架的试台应能进行水平调整并保证与硬度计的试验面平行，试台台面应平整、光滑，保证与试样均匀接触，试台在试验过程中升降要灵活、平稳，不得产生位移和转动。

5.8  耐运输颠簸性能

硬度计在包装条件下，应能承受运输颠簸试验而无损坏。颠簸后硬度计不经调修，应全面符合本标准的要求。

5.9  硬度计其它要求

硬度计的基本要求、装配及机械安全、机械加工件、外观质量，应符合GB/T2611-2007第3章、第4章、第5章、和第10章的相关规定。

6  检验方法

6.1  环境条件

检验时室温应在(18～25)℃。

6.2  检验用仪器、量具和检具

a）分度值为0.01mm的工具显微镜；

b）放大倍数不低于100倍的投影仪；

c）邵氏硬度计试验力检定仪（以下简称检定仪）；

d) 厚度5mm以上的玻璃板；

e) 专用量块一套（尺寸为0.625±0.005mm、1±0.005mm、1.25±0.005mm、2±0.005mm、1.24+0.006  0mm、1.26 0 -0.006mm、2.48+0.006  0mm、2.52 0 -0.006 mm，各量块中央有一直径为3 mm的通孔）或长度测量装置；

f) 通用量具；

g) 小负荷维氏硬度计；

h) 表面粗糙度测量仪；

i) 校准曲线样板；

j) 秒表；

k) 标准试样（应符合GB/T531.1或GB/T 2411的规定）。

6.3  硬度计一般要求的检测

本项的检测应首先进行，只有在确认硬度计的功能处于良好的工作状态时，方可进行本项以后的各项检测。

硬度计功能的检测应使用标准试样，按GB/T 531.1或GB/T 2411规定的试验方法进行试验，硬度计指示装置的功能及各部位的动作在试验中应正常，其功能应满足5.2及5.4的要求。对带有计时机构的硬度计，在试验中用秒表检测试验力保持时间的误差，其结果应满足5.6的要求。同时对测定架的功能进行检查，其结果应满足5.7的要求。

6.4  压针和压足的检测

6.4.1  压针的形状和尺寸使用工具显微镜进行检测，检测时，将硬度计水平放置在工具显微镜工作台的专用夹具上，使压针处于水平状态，分别测量压针杆的直径、压针锥顶角度。然后以硬度计中心为轴线旋转90°，再测量一次，每次测量均应满足5.3.4的要求。

6.4.2  压针顶端球面半径使用投影仪和校准曲线样板进行检测。检测时，将硬度计水平放置在投影仪的工作台上，将压针顶端球面投影到投影屏上，用压针顶端球面的投影与校准曲线样板进行比较，至少应比较两个方向的投影，检测出的压针顶端球面半径应满足5.3.4的要求。

6.4.3  压针的硬度用小负荷维氏硬度计进行检测，检测结果应满足5.3.1的要求。

6.4.4  压针表面粗糙度用表面粗糙度测量仪进行检测，检测结果应满足5.3.2的要求。

6.4.5  压针的伸出量用专用量块或长度测量装置进行检测，压针伸出量的检测点不应少于四点，其中包括0和100邵氏硬度单位。

用专用量块检测时，将专用量块放在玻璃板上，保持硬度计压针与玻璃板平面垂直，然后再用手加压，当试验面与专用量块处于同一平面并紧密贴合时，读取相应的硬度值，按公式（2）计算A、D、AO型硬度计压针伸出量的误差，按公式（3）计算AM型硬度计压针伸出量的误差。检测结果应满足5.3.5的要求。

Δ l = （2.50－0.025Hl）－ L······························（2）

Δ l = （1.25－0.0125Hl）－ L·····························（3）

式中：

Δ l —— 压针伸出量的误差；

Hl —— 压针伸出量为l 时，硬度计的示值；

L —— 所用量块的标称值。

6.4.6  压足的尺寸使用通用量具进行检测，检测结果应满足5.3.4的要求。

6.5  弹簧试验力的检测

6.5.1  硬度计的弹簧试验力用邵氏硬度计试验力检定仪（或天平与砝码）检测，检测时，使硬度计的压针垂直向下与使用状态一致，并保证试验力检定仪与硬度计同轴。

6.5.2  检测点按表6选取，但不得少于五点，每点测量三次。检测结果应满足5.5的要求。

6.6  耐运输颠簸性能的检测

硬度计的耐运输颠簸性能用下述方法进行检验：

将硬度计的包装件按正常的运输状态牢固安装在碰撞台的台面上，以近似半正弦波的脉冲波形进行碰撞试验，试验时选用的严酷等级如下：

峰值加速度 100 m/s2±10 m/s2，相应脉冲持续时间 11 ms±2 ms，脉冲重复频率60次/分～100次/分，碰撞次数1 000次±10次；

硬度计经碰撞试验后，按本标准要求全面进行检验，其性能仍应满足5.8的要求。

6.7  硬度计其它要求的检查

硬度计的基本要求、装配及机械安全、机械加工件和外观质量，应按GB/T2611-2007第3、4、5、和10章的的有关要求进行实际测量或观测检验。

7 检验规则

7.1  出厂检验

出厂检验项目为5.8以外的全部项目，取得合格证方能出厂。

7.2  型式检验

有下列情况之一时，应对本标准的全部要求进行型式评价，型式评价每次抽样不得少于一台。

a) 新产品试制或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 产品正式生产后，其结构设计、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品长期停产后，恢复生产时；

d) 国家质量监督检验机构提出进行型式评价的要求时。

7.3  判定规则

7.3.1  对于出厂检验，每台硬度计出厂检验项目的合格率达到100%方为合格。

7.3.2  对于型式检验，当批量不大于50台时，抽样2台，若检验后样本中有1台不合格品，则判定该批产品为不合格批；当批量大于50台时，抽样5台，若检验后样本中出现2台或2台以上的不合格品，则判定该批产品为不合格批。

8  标志、包装、储存及随机文件

8.1  标志

8.1.1 每台硬度计均应具有铭牌，内容包括：

a） 名称；

b)  型号；

c)  制造日期；

d)  编号；

e)  制造者名称或标志。

8.2  包装

8.2.1  硬度计的包装为防水、防锈、防尘的复合包装防护类型。

8.2.2  包装应符合JB/T 6147-2007第5章和第6章的有关规定。

8.3  储存

硬度计的储存应符合JB/T 6147-2007中7.2的要求。

8.4  随机文件

随硬度计应提供下列技术文件：

a） 产品出厂合格证；

b)  产品使用说明书（对于执行本标准的产品，应在产品或产品使用说明书上标明本标准编号和名称）；

c)  装箱单。

图1 A型邵氏硬度计的压针和压足

表1 A型邵氏硬度计

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 压针杆直径d2 | mm | 1.25±0.15 |
| 压针顶端平面直径d3 | mm | 0.79±0.01 |
| 压针锥顶角度α | ° | 35±0.25 |
| 压足直径D | mm | 18±0.5 |
| 压足内孔直径d1 | mm | 3±0.1 |
| 施加到压足上的质量m | kg | 10+0.1 |
| 压针伸出量l | mm | 0~2.50，Δl=±0.02 |
| 施加到压针上的弹簧试验力F | mN | F=550+75HA, ΔF=±37.5 HA A型邵氏硬度计的读数 |
| 试验力保持时间t | s | 3或15a |
| a 对于硫化橡胶试验力保持时间为3s，热塑性橡胶试验力保持时间为15s。 |  |  |

图2 D型邵氏硬度计的压针和压足

表2 D型邵氏硬度计

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 压针杆直径d2 | mm | 1.25±0.15 |
| 压针顶端球面半径r | mm | 0.10±0.01 |
| 压针锥顶角度α | ° | 30±0.25 |
| 压足直径D | mm | 18±0.5 |
| 压足内孔直径d1 | mm | 3±0.1 |
| 施加到压足上的质量m | kg | 50+0.5 |
| 压针伸出量l | mm | 0~2.50，Δl=±0.02 |
| 施加到压针上的弹簧试验力F | mN | F=445HD, ΔF=±222.5 HD D型邵氏硬度计的读数 |
| 试验力保持时间t | s | 3或15 a |
| a 对于硫化橡胶试验力保持时间为3s，热塑性橡胶试验力保持时间为15s。 |  |  |

图3 AO型邵氏硬度计的压针和压足

表3  AO型邵氏硬度计

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 压针顶端球面半径R | mm | 2.5±0.02 |
| 压足面积A | mm2 | ≥500 |
| 压足内孔直径d1 | mm | 5.4±0.2 |
| 施加到压足上的质量m | kg | 10+0.1 |
| 压针伸出量l | mm | 0~2.50，Δl=±0.02 |
| 施加到压针上的弹簧试验力F | mN | F=550+75HAO, ΔF=±37.5 HAO AO型邵氏硬度计的读数 |
| 试验力保持时间t | s | 3或15 a |
| a 对于硫化橡胶试验力保持时间为3s，热塑性橡胶试验力保持时间为15s。 |  |  |

图4 AM型邵氏硬度计的压针和压足

表4  AM型邵氏硬度计

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 压针杆直径d2 | mm | 0.79±0.025 |
| 压针顶端球面半径r | mm | 0.10±0.01 |
| 压针锥顶角度α | ° | 30±0.25 |
| 压足直径D | mm | 9±0.3 |
| 压足内孔直径d1 | mm | 1.19±0.03 |
| 施加到压足上的质量m | kg | 0.250+0.05 |
| 压针伸出量l | mm | 0~1.25，Δl=±0.01 |
| 施加到压针上的弹簧试验力F | mN | F=324+4.4HAM, ΔF=±8.8 HAM AM型邵氏硬度计的读数 |
| 试验力保持时间t | s | 3或15 a |
| a 对于硫化橡胶试验力保持时间为3s，热塑性橡胶试验力保持时间为15s。 |  |  |

表5 邵氏硬度计压针伸出量

| 邵氏硬度值 | 压针伸出量l/mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | A型、D型、AO型 | AM型 |
| 0 | 2.500 | 1.250 |
| 10 | 2.250 | 1.125 |
| 20 | 2.000 | 1.000 |
| 30 | 1.750 | 0.875 |
| 40 | 1.500 | 0.750 |
| 50 | 1.250 | 0.625 |
| 60 | 1.000 | 0.500 |
| 70 | 0.750 | 0.375 |
| 80 | 0.500 | 0.250 |
| 90 | 0.250 | 0.125 |
| 100 | 0.000 | 0.000 |
| 最大允许误差 | ±0.02 | ±0.01 |

表6 邵氏硬度计弹簧试验力

| 邵氏硬度值 | 弹簧试验力F/mN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AM型 | A型、AO型 | D型 |
| 0 | 324 | 550 | － |
| 10 | 368 | 1 300 | 4 450 |
| 20 | 412 | 2 050 | 8 900 |
| 30 | 456 | 2 800 | 13 350 |
| 40 | 500 | 3 550 | 17 800 |
| 50 | 544 | 4 300 | 22 250 |
| 60 | 588 | 5 050 | 26 700 |
| 70 | 632 | 5 800 | 31 150 |
| 80 | 676 | 6 550 | 35 600 |
| 90 | 720 | 7 350 | 40 050 |
| 100 | 764 | 8 050 | 44 550 |
| 单位硬度值的弹簧试验力 | 4.4 | 75 | 445 |
| 最大允许误差 | ±8.8 | ±37.5 | ±222.5 |

━━━━━━━━━━