#### JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××－20××

─────────────────────────────────────────────

（请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回）

非接触式引伸计系统

Noncontact extensometers system

（征求意见稿）

20××-××-××发布                            20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

目    次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号单位和说明	1

5 技术要求	2

6 检验方法	3

6.1 检验条件	3

6.2 检验用器具	4

6.3 检验的准备	4

6.4 引伸计标距的检测	4

6.5 引伸计标度尺的检测	4

6.6 引伸计特性的检测	4

6.7 引伸计采样速率的检测	5

6.8 引伸计标定范围的检测	6

7 检验规则	5

8 标志与包装	6

9 随行技术文件	7

参考文献	8

前     言

本标准是依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草编制的。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会（SAC/TC122）归口。

本标准负责起草单位：钢铁研究总院、长春机械科学研究院有限公司、济南试金集团有限公司、北京纳克分析仪器有限公司、承德市金建检测仪器有限公司、国防科技大学、深圳市华测检测有限公司、长春科新试验仪器有限公司。

本标准主要起草人：王春华、陈洪程、孙玲玲、郑建平、陈武、张香玲、郑文龙、李波、王振。

本标准为首次发布。

非接触式引伸计系统

- 1 范围

本标准规定了非接触式引伸计系统的技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。

本标准适用于单轴试验用的非接触式引伸计系统（以下简称引伸计）。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2611-2007 试验机 通用技术要求

JB/T 6147-2007 试验机包装、包装标志、储运技术要求

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

非接触式引伸计  noncontact extensometer

通过视频、激光等手段，跟踪试样上的标记位置变化，从而实现非接触测量试样变形的装置。

注：非接触式引伸计包括传感器、光源、数据采集与处理系统，对引伸计的标定和分级是针对整个测量系统。

# 3.2

引伸计标距 extensometer gauge length

试样上两标记之间的长度，单位为毫米。

# 3.3

位移示值 deformation indicating value

引伸计标距的变化量，单位为毫米。

# 3.4

引伸计标定器 calibrator of extensometer

用于对被标定的引伸计给出标准位移量的装置。

注：非接触式引伸计的标定应根据其特点采用特殊的标定装置

# 3.5

引伸计标度尺 extensometer scale ruler

试验前用于对引伸计示值定度的专用标尺。

# 3.6

引伸计采样速率 extensometer scanning frequency

引伸计对随时间变化的输入量的响应特性。指引伸计通过所获得的数据，能够有效转换为位移量值的速率，也可称其动态响应。

- 4 符号、单位和说明

本标准使用的符号、单位和说明见表1。

表1 符号、单位和说明

| 符号 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| f | 1/s | 引伸计的采样速率 |
| fmin | 1/s | 引伸计的最低采样速率 |
| Le | mm | 引伸计标距的标称值 |
| L’e | mm | 引伸计标距的测量值 |
| li | μm | 引伸计指示的进程位移示值 |
| l’i | μm | 引伸计指示的回程位移示值 |
| lc | μm | 标定器给出的位移值 |
| n | / | 在规定的时间段内引伸计的采样点数 |
| qLe | % | 引伸计标距相对误差 |
| q | % | 引伸计示值相对误差 |
| qt | % | 试验机最大允许相对误差（对于1级试验机qt最大允许值的绝对值为1%） |
| r | μm | 引伸计分辨力 |
| rc | μm | 标定器分辨力 |
| ReH | N/mm2 | 上屈服强度 |
| RP0.2 | N/mm2 | 规定塑性延伸强度 |
| t | s | 采样时间 |
| u | % | 引伸计示值进回程相对误差 |
| vc | mm/min | 试验机横梁位移速率 |
| R | N/mm2·s-1 | 应力速率 |

- 5 技术要求

- 5.1 工作条件

引伸计在下列条件下应能正常工作：

a)室温10℃～35℃范围内；

b)相对湿度不大于80%；

c)光强无明显变化，周围无震动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中；

d)电源电压220V，频率50Hz，其波动范围在额定值的±10%以内。

- 5.2 一般要求

- 5.2.1  引伸计在工作以前应预热20min以上，待整个系统稳定后方可使用。有特殊要求时可按相关标准规定的时间进行预热。

- 5.2.2  引伸计应灵敏可靠，示值应准确、连续和稳定。

- 5.2.3  引伸计安装后应便于调整和定位，易于试验。

- 5.2.4  试样上标距标记应平行或对称、清晰和准确，标记与试样的色差应分明、便于识别，在试验中不应脱落。

- 5.3 引伸计标距相对误差

引伸计可以有一个或多个标距。各级别的引伸计标距相对误差的最大允许值应符合表2的规定。

- 5.4 引伸计特性

- 5.4.1分辨力

如果示值变动不大于一个增量，则认为其分辨力为一个增量；如果示值变动大于一个增量，则认为其分辨力等于变动范围的一半加上一个增量。引伸计的分辨力应符合表2的规定。

- 5.4.2示值误差

引伸计示值误差的最大允许值应符合表2的规定。

- 5.4.3引伸计的分级

引伸计分为0.2、0.5、1和2四个级别。引伸计的分级应符合表2的规定。

表2 引伸计和标定器的分级

| 引伸计 级 别 | 引伸计的最大允许值 |  |  |  |  |  | 标定器的最大允许值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标距 相对误差 qLe （%） | 分辨力a |  | 示值误差a |  | 示值进回程 相对误差 u (%) | 分辨力a |  | 误差a |  |
|  |  | 相对 r/li (%) | 绝对 r (μm) | 相对 q (%) | 绝对 li-lc (μm) |  | 相对 rc/lc (%) | 绝对 rc (μm) | 相对 (%) | 绝对 (μm) |
| 0.2 | ±0.2 | 0.10 | 0.2 | ±0.2 | ±0.6 | ±0.3 | 0.05 | 0.1 | ±0.06 | ±0.2 |
| 0.5 | ±0.5 | 0.25 | 0.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.75 | 0.12 | 0.25 | ±0.15 | ±0.5 |
| 1 | ±1.0 | 0.50 | 1.0 | ±1.0 | ±3.0 | ±1.5 | 0.25 | 0.5 | ±0.3 | ±1.0 |
| 2 | ±2.0 | 1.0 | 2.0 | ±2.0 | ±6.0 | ±3.0 | 0.50 | 1.0 | ±0.6 | ±2.0 |
| a取其中较大者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4.4 引伸计采样速率

引伸计的实时性反映系统的动态响应能力，用有效数据采样速率衡量。至少满足1级试验机所要求的采样速率。最低有效数据采集速率fmin根据6.7.1、6.7.2和6.7.3的方法进行检测。

对用于特殊用途或非金属材料力学性能测试的引伸计，其所具有的采样速率应满足相关试验方法的要求。

- 5.5标定范围

- 引伸计的标定，应根据其给出的量程分别进行标定。

- 5.6 耐运输颠簸性能

引伸计在包装条件下，经过对包装件进行碰撞试验以后，其各项性能应满足本标准的全部要求。

- 5.7装配及机械安全、电气设备质量、外观质量

引伸计的装配及机械安全、电气设备质量、外观质量应符合GB/T 2611-2007中第4章、第7章和第10章的有关规定。

- 6 检验方法

- 6.1 检验条件

检验引伸计时，除满足5.1规定的条件外还应满足下列条件：

a)温度（23±5）℃，标定时温度波动±2℃以内；

b)无明显空气流动；

c)保持环境光线稳定。

- 6.2 检验用器具

- 6.2.1 标定器

检验引伸计用的标定器应给出准确的位移量，并应适合不同形式的非接触式引伸计的检验与标定。标定器的误差和分辨力应符合表2的规定。

- 6.2.2 游标卡尺和工具显微镜或比长仪

测量引伸计标距用的游标卡尺或其他器具，其最小分度值为0.01mm。

测量引伸计标度尺用的工具显微镜或比长仪，其最小分度值为1μm。

- 6.3 检验的准备

检验前首先要通过观测和实际操作对引伸计进行检查，确认符合5.2规定的一般要求后，方可进行检验。

- 6.4 引伸计标距的检测

对应引伸计常用的、最小的和最大的标距，使用游标卡尺或工具显微镜进行测量。每个标距测量三次，每次测定的引伸计标距相对误差均应满足表2的要求。

引伸计标距相对误差qLe按公式(1)计算：

qLe=Le'−LeLe×100	（1）

6.5 引伸计标度尺的检测

对于引伸计标度尺，其应用的每一刻度准确度应优于或等于该引伸计准确度级别。

- 6.6 引伸计特性的检测

- 6.6.1 引伸计的安装与定度

6.6.1.1根据不同类型引伸计的工作特点，将其跟踪点对准标定器分离杆上的标记。引伸计的连接方式及各参数的选择、调整方法与正常试验时的工作状态一致。

6.6.1.2 根据不同类型的引伸计，使用引伸计定度标尺对引伸计测量值进行定度。

- 6.6.2 引伸计标定

- 6.6.2.1 标定前，应先对标定器施加标定范围的最大位移，然后退过零位，待产生很小的负位移后再进到零位，将引伸计指示系统调零，开始标定。

注：标定时，要尽量避免检测时人为因素对测量结果的影响。

- 6.6.2.2标定时，应根据选定的标定范围用标定器先以进程逐点施加给定位移，应读取每个测量点的示值。当测量到标定范围的最大位移时，退过零位，待产生很小的负位移后再进到零位，进行完整的三组测量。

- 6.6.2.3 需要时，应对引伸计的进回程同时进行标定（例如：以滞后环法测定规定塑性延伸强度Rp或规定残余延伸强度Rr用的引伸计）。标定时，应先从零位以进程逐点施加到标定范围的最大位移，再以回程逐点返回到零位，如此进行三组测量。标定范围的最大值一般取所用引伸计标距的2%。

- 6.6.2.4  对于有多个测量范围的引伸计，应根据其给出的量程分别进行标定。

- 6.6.3 数据处理

- 6.6.3.1 一般要求

观查检测，应满足5.2的要求。

- 6.6.3.2 示值相对误差

引伸计的示值相对误差按公式(2)计算：

q=li−lclc×100	（2）

- 6.6.3.3 示值进回程相对误差

引伸计的示值进回程相对误差按公式(3)计算：

u=li'−lili×100	（3）

- 6.7 引伸计采样速率的检测

6.7.1 检测引伸计采样速率时，根据公式（4）和公式（5）计算出试验机横梁位移速率：

fmin=vcReH(或RP0.2)×qt	（4）

R=r×fmin×601000	（5）

注：建议试验机的横梁位移速率R，在1 mm/min 或2 mm/min条件下进行。

- 6.7.2 将一个试样从中间切断，在分开的两试样上各制作一个标记。 将试样分别固定在试验机上下夹具中，使其等于引伸计标距，以6.7.1公式（5）计算或规定的位移速率R进行测试，测试时的持续时间不应少于1min，并绘制出试样变形—时间曲线，取曲线20%～80%的直线段。

6.7.3 引伸计采样速率确认

通过对该直线段的采样点进行分析，引伸计的采样点不应有重复点。按公式（6）计算该段采样点数与采样时间之比，即为采样速率：

f=nt	（6）

- 6.8 耐运输颠簸性能的检测

引伸计耐运输颠簸性的试验方法如下：

将引伸计的包装件按正常的运输状态紧固安装在碰撞台的台面上，以近似半正弦波的脉冲波形进行碰撞试验，试验时选用的严酷等级如下：

峰值加速度100m/s2±10m/s2，脉冲持续时间11ms±2ms，脉冲重复频率1Hz～2Hz，碰撞次数1000次±10次。

试验后，引伸计不经调修（不包括试验程序中的正常调整）其各项性能均应满足本标准5.6的要求。

- 6.9 装配及机械安全、电气设备质量、外观质量的检测

引伸计的装配及机械安全、电气设备质量、外观质量按GB/T 2611-2007中第4章、第7章和第10章的要求进行实际检测或观测检查。

- 7 检验规则

- 7.1 出厂检验

- 7.1.1 检验要求

引伸计应按本标准的全部技术要求（5.6除外）根据第6章规定的程序和方法进行出厂检验。

- 7.1.2 检验数据

与引伸计特性有关的检测数据应记入合格证中。

- 7.1.3 出厂规定

经检验合格，取得合格证书方可出厂。

- 7.2 型式检验

- 7.2.1 检验要求

型式检验应对第5章规定的所有技术要求进行检验。

- 7.2.2 检验范围

有下列情形之一时应进行型式检验：

a)新产品试制或老产品转厂生产的定型鉴定；

b)产品正式生产后，其结构设计、材料、包装、工艺以及关键的配套元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

c)产品长期停产后，恢复生产时；

d)国家质量监督检验机构提出进行型式检验的要求时。

- 7.3 判定规则

- 7.3.1 出厂检验

对于出厂检验，每台引伸计出厂检验项目的合格率应达到100%方为合格。

- 7.3.2 型式检验

对于型式检验，批量生产的引伸计一般每批至少抽样三台，若检验后样本中有一台不合格，则判定该批产品为不合格批。

- 8 标志与包装

- 8.1 标志

引伸计应有标志，用铭牌或其他方式标明下列内容：

a)型号与名称；

b)测量范围及级别；

c)出厂编号；

d)制造厂名称。

- 8.2 包装

- 8.2.1 一般要求

引伸计的包装为防震、防潮复合类型的防护包装。

- 8.2.2 其他要求

引伸计的包装应符合JB/T 6147-2007中5.1、5.6.2和5.6.5的要求。

- 9  随行技术文件

随行引伸计应提供下列技术文件：

a)装箱单；

b)出厂合格证；

c)标定证书；

d)产品使用说明书（对于执行本标准的产品，应在说明书中注明执行本标准，并标明本标准的编号（代号、顺序号、年号）与名称）。

参考文献

[1] GB/T 12160-2002 单轴试验用引伸计的标定

[2] GB/T 22066-2008 静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定

[3] JB/T 6146-2007 引伸计技术条件

[4] JB/T 9329-1999 仪器仪表 运输、运输储存基本环境条件及试验方法